附件六:

2008年江苏省普通高校对口单独招生

化工类专业技能考试标准

一、制定依据

教育部中等职业学校化工类专业教学指导方案

二、考核内容及权重

1、NaOH标准溶液的标定

2、HCl标准溶液的标定

3、工业醋酸含量的测定

4、碳酸钠标准溶液的配制

每个实验满分300分（学生抽取其中一题进行考试）。根据不同的实验，其操作内容有所差别，各项内容分值大致如下：

实验准备工作约30分：主要包括烧杯、量筒、锥形瓶、滴定管、移液管、容量瓶等仪器的洗涤；

物质称量约90分：包括分析天平、称量瓶、干燥器的使用及样品倾倒技术等；

物质溶解约1030分：包括溶解方法是否正确，溶剂量是否合适等；

溶液移取操作约50分：正确使用移液管进行溶液的转移；

定容操作约50分：正确使用容量瓶稀释溶液至一定体积；

滴定操作约100分：包括滴定管的装液、赶气泡、读数、滴定和终点控制等；

实验结束工作约30分：包括将使用过的玻璃仪器洗涤、仪器归位和桌面的整理等；

实验数据记录和处理约2030分：包括数据记录是否及时和正确，计算结果和有效数字保留是否正确等；

结果准确度约10分：要求学生测定或标定结果的误差在一定范围内；

扣分项：主要针对发生安全事故、损坏仪器、实验重做、乱丢废纸、乱倒废液等现象进行一定的扣分。

三、考试标准

1、仪器洗涤

能对实验使用的玻璃仪器进行洗涤，如烧杯、量筒、锥形瓶、容量瓶等，并根据不同的仪器采用不同的洗涤方法，如容量瓶、移液管和滴定管的内壁需要用铬酸洗液洗涤，要求洗涤后器壁不挂水珠。

2、移液管及使用

能正确进行移液管的检查和洗涤，能用移液管正确移取液体。

3、容量瓶及使用

能正确进行容量瓶的检查、试漏和洗涤，能正确将溶液转移到容量瓶中，并进行稀释和摇匀等操作。

4、滴定管及滴定操作

能根据滴定剂性质合理选用滴定管，正确对滴定管进行检查、试漏，酸式滴定管要会涂油，而碱式滴定管要会更换玻璃珠或乳胶管；能正确进行滴定管的装液、赶气泡、读数及滴定操作，合理控制滴定速度，掌握近终点时1/2滴溶液加入技术；能根据被滴定物质性质合理选用指示剂，正确判断滴定终点。

5、分析天平的使用和物质的称量技术

能用差减称量法准确称取一份规定质量的样品，能正确使用干燥器、称量瓶和半自动电光分析天平。

6、溶液配制

能正确进行物质的溶解、溶液的转移、稀释和摇匀等操作。

7、操作考核结果及报告

（1）能正确填写操作考核报告单；

（2）能正确进行数据记录、结果计算和有效数字的保留；

（3）标定或测定结果的相对误差≤0.5%。

8、安全、文明操作

能安全进行各项操作，保持台面整洁，注意环境保护。

四、考试时间及组织

1、每个操作考核题均在90分钟内完成。

2、考生提前15分钟抽取操作考核题号和考位号，进入考场。

五、其它

1、试剂和仪器由考核点负责准备；

2、在分析天平上称量物质时，用纸条裹称量瓶，其纸条自备；

3、容量瓶、移液管及滴定管要用铬酸洗液洗涤。

六、考核实例

样题1  0.2mol/LNaOH标准溶液标定

1．考核内容：0.2mol/L NaOH溶液标定

2．操作步骤

用差减称量法准确称取基准试剂邻苯二甲酸氢钾1.0g（准确至0.0001g）于250mL锥形瓶中，加入80～100mL蒸馏水，溶解后，加入2滴酚酞指示剂，用待标定的氢氧化钠溶液滴定至溶液呈微红色，并保持30s不褪色即为终点，计算NaOH溶液的准确浓度。邻苯二甲酸氢钾(KHP)的摩尔质量为204.2g/mol。

3．评分细则

| 序号 | 考核 内容 | 考核要点 | 分值 | 评分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验 准备 | 1．锥形瓶等普通玻璃仪器洗涤 2．滴定管的检查与试漏 3．用铬酸洗液洗涤滴定管 4．用自来水洗涤滴定管 5．用蒸馏水润洗滴定管 6．用待装溶液润洗滴定管 7．仪器洗涤效果 | 30 | 有一项不符合标准扣5分，扣完为止 |  |  |
| 2 | 物质 称量 | 1．天平罩的取放 2．天平水平的检查及调节 3．天平各部件的检查 4．清洁天平 5．天平零点的调节 6．干燥器的使用 7．称量瓶的取放 8．称量瓶、样品承接器、砝码盒及记录本的放置位置 9．天平门的开关 10．开关天平轻、缓、匀 11．砝码的选择和放置位置 12．加码指数盘使用方法 13．取放砝码及称量物时休止天平 14．倾样方法及次数(≤4) 15．试样称量范围（在规定量的±10%范围内） 16．称量时间≤15分钟 17．称量结束样品复位 18．称量结束天平复原 19．称量结束零点再调 20．称量结束天平罩及凳子复原 | 90 | 有一项不符合标准扣5分，称量时间每延长5分钟扣2分， 扣完为止。 |  |  |
| 3 | 物质 溶解 | 1．溶剂加入量 2．物质溶解完全 | 10 | 有一项不符合标准扣5分，扣完为止 |  |  |
| 4 | 滴定 | 1．滴定剂装入滴定管 2．赶气泡 3．滴定管读数 4．指示剂的加入 5．滴定与摇瓶操作配合协调 6．滴定速度的控制 7．1/2滴溶液加入技术 8．滴定终点判断 9．滴定中是否漏液 10．滴定中是否因使用不当更换滴定管 | 100 | 有一项不符合标准扣10分，扣完为止。 |  |  |
| 5 | 结束 工作 | 1．仪器洗涤 2．药品、仪器归位 3．工作台面整洁 | 30 | 有一项不符合标准扣10分，扣完为止。 |  |  |
| 6 | 数据 记录 及处理 | 1．数据记录及时，不得涂改 2．计算公式及结果正确 3．正确保留有效数字 4．报告完整、规范、整洁 | 30 | 有一项不符合扣10分，扣完为止。 |  |  |
| 7 | 标定 结果 准确度 | 误差≤0.5% | 10 | 0.5%<误差≤1.0%，扣5分； 误差>1.0%扣10分。 |  |  |
| 8 | 安全 文明 操作 | 1．每损坏一件仪器扣10分 2．发生安全事故扣50分 3．乱倒(丢)废液、废纸扣10分 |  |  |  |  |
| 9 | 实验 重做 | 实验每重做一次扣10分 |  |  |  |  |
|  | 总分 |  | 300 |  |  |  |

主考教师                                          监考教师

样题2  0.2mol/LHCl标准溶液的标定

1．考核内容   0.2mol/L HCl标准溶液的配制

2．操作步骤

用减量法准确称取基准碳酸钠0.3g（准确至0.0001g），于250mL锥形瓶中，加80100mL蒸馏水，待试样完全溶解后，加12滴甲基橙指示剂，用待标定的盐酸溶液滴定至溶液由黄色恰好变为橙色即为终点，计算HCl溶液的准确浓度。Na2CO3摩尔质量为106.0g/mol。

3．评分细则

| 序号 | 考核 内容 | 考核要点 | 分值 | 评分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验 准备 | 1．锥形瓶等普通玻璃仪器洗涤 2．滴定管的检查与试漏 3．用铬酸洗液洗涤滴定管 4．用自来水洗涤滴定管 5．用蒸馏水润洗滴定管 6．用待装溶液润洗滴定管 7．仪器洗涤效果 | 30 | 有一项不符合标准扣5分，扣完为止 |  |  |
| 2 | 物质 称量 | 1．天平罩的取放 2．天平水平的检查及调节 3．天平各部件的检查 4．清洁天平 5．天平零点的调节 6．干燥器的使用 7．称量瓶的取放 8．称量瓶、样品承接器、砝码盒及记录本的放置位置 9．天平门的开关 10．开关天平轻、缓、匀 11．砝码的选择和放置位置 12．加码指数盘使用方法 13．取放砝码及称量物时休止天平 14．倾样方法及次数(≤4) 15．试样称量范围（在规定量的±10%范围内） 16．称量时间≤15分钟 17．称量结束样品复位 18．称量结束天平复原 19．称量结束零点再调 20．称量结束天平罩及凳子复原 | 90 | 有一项不符合标准扣5分，称量时间每延长5分钟扣2分， 扣完为止。 |  |  |
| 3 | 物质 溶解 | 1．溶剂加入量 2．物质溶解完全 | 10 | 有一项不符合标准扣5分，扣完为止 |  |  |
| 4 | 滴定 | 1．滴定剂装入滴定管 2．赶气泡 3．滴定管读数 4．指示剂的加入 5．滴定与摇瓶操作配合协调 6．滴定速度的控制 7．1/2滴溶液加入技术 8．滴定终点判断 9．滴定中是否漏液 10．滴定中是否因使用不当更换滴定管 | 100 | 有一项不符合标准扣10分，扣完为止。 |  |  |

续表

| 序号 | 考核 内容 | 考核要点 | 分值 | 评分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 结束 工作 | 1．仪器洗涤 2．药品、仪器归位 3．工作台面整洁 | 30 | 有一项不符合标准扣10分，扣完为止。 |  |  |
| 6 | 数据 记录 及处理 | 1．数据记录及时，不得涂改 2．计算公式及结果正确 3．正确保留有效数字 4．报告完整、规范、整洁 | 30 | 有一项不符合扣10分，扣完为止。 |  |  |
| 7 | 标定 结果 准确度 | 误差≤0.5% | 10 | 0.5%<误差≤1.0%，扣5分； 误差>1.0%扣10分。 |  |  |
| 8 | 安全 文明 操作 | 1．每损坏一件仪器扣10分 2．发生安全事故扣50分 3．乱倒(丢)废液、废纸扣10分 |  |  |  |  |
| 9 | 实验 重做 | 实验每重做一次扣10分 |  |  |  |  |
|  | 总分 |  | 300 |  |  |  |

主考教师                                          监考教师

样题3  工业醋酸含量测定

1．考核内容   工业醋酸含量测定

2．操作步骤

准确移取醋酸试样25.00mL置于250mL容量瓶中，用蒸馏水稀释至刻度、摇匀。用另一25mL移液管移取一份上述溶液，置于250mL锥形瓶中，加入酚酞指示剂23滴，用氢氧化钠标准溶液滴定至微红色, 并保持30s不褪色即为终点，计算样品中醋酸的含量（单位为g/L）。HAc摩尔质量为60.05g/mol。

3．评分细则

| 序号 | 考核 内容 |  | 考核要点 |  | 分值 | 评分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验 准备 |  | 1．锥形瓶等普通玻璃仪器洗涤 2．滴定管的检查与试漏 3．用铬酸洗液洗涤滴定管 4．用自来水洗涤滴定管 5．用蒸馏水润洗滴定管 6．用待装溶液润洗滴定管 7. 移液管的检查 8. 用铬酸洗液洗涤移液管 9. 用自来水洗涤移液管 10．用蒸馏水润洗移液管 |  | 30 | 有一项不符合标准扣5分，扣完为止 |  |  |
| 1 | 实验 准备 | 11．用待吸溶液润洗移液管 12．仪器洗涤效果 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 移取 溶液 | 1．手持移液管方法正确 2．移液管插入溶液前用滤纸擦拭尖端外壁 3．吸取溶液方法正确、熟练 4．移取溶液体积准确 5．放出溶液方法正确 6．液面降至尖嘴后停留15s否 |  | 50 |  | 有一项不符合标准扣10分，扣完为止。 |  |  |
| 3 | 定容 操作 | 1．稀释至2/3容积时平摇 2．定容操作 3．摇匀操作 4．定容体积准确 5．是否用待稀释液润洗 |  | 50 |  | 有一项不符合标准扣10分，扣完为止。 |  |  |
| 4 | 滴定 | 1．滴定剂装入滴定管 2．赶气泡 3．滴定管读数 4．指示剂的加入 5．滴定与摇瓶操作配合协调 6．滴定速度的控制 7．1/2滴溶液加入技术 8．滴定终点判断 9．滴定中是否漏液 10．滴定中是否因使用不当更换滴定管 |  | 100 |  | 有一项不符合标准扣10分，扣完为止。 |  |  |
| 5 | 结束 工作 | 1．仪器洗涤 2．药品、仪器归位 3．工作台面整洁 |  | 30 |  | 有一项不符合标准扣10分，扣完为止。 |  |  |
| 6 | 数据 记录 及处理 | 1．数据记录及时，不得涂改 2．计算公式及结果正确 3．正确保留有效数字 4．报告完整、规范、整洁 |  | 30 |  | 有一项不符合扣10分，扣完为止。 |  |  |
| 7 | 标定 结果 准确度 | 误差≤0.5% |  | 10 |  | 0.5%<误差≤1.0%，扣5分； 误差>1.0%扣10分。 |  |  |
| 8 | 安全 文明 操作 | 1．每损坏一件仪器扣10分 2．发生安全事故扣50分 3．乱倒(丢)废液、废纸扣10分 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 实验 重做 | 实验每重做一次扣10分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  | 300 |  |  |  |  |

主考教师                                          监考教师

样题4  0.1mol/L Na2CO3标准溶液的配制

1．考核内容   0.1mol/L Na2CO3标准溶液的配制

2．操作步骤

准确称取基准碳酸钠2.65g（准确至0.0001g），置于烧杯中，加适量蒸馏水溶解。定量转移至250mL容量瓶中，定容并摇匀，计算其准确浓度。Na2CO3摩尔质量106.0g/mol。

3．评分细则

| 序号 | 考核 内容 | 考核要点 | 分值 | 评分标准 | 扣分说明 |  | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验 准备 | 1．容量瓶检查、试漏否 2．容量瓶检查与试漏方法正确 3．用洗液洗涤容量瓶内壁 4．用自来水洗涤 5．用洗涤剂刷洗容量瓶外壁 6．用蒸馏水淋洗容量瓶内壁 7．仪器洗涤效果 | 30 | 有一项不符合标准扣5分，扣完为止 |  |  |  |  |
| 2 | 物质 称量 | 1．天平罩的取放 2．天平水平的检查及调节 3．天平各部件的检查 4．清洁天平 5．天平零点的调节 6．干燥器的使用 7．称量瓶的取放 8．称量瓶、样品承接器、砝码盒及记录本的放置位置 9．天平门的开关 10．开关天平轻、缓、匀 11．砝码的选择和放置位置 12．加码指数盘使用方法 13．取放砝码及称量物时休止天平 14．倾样方法及次数(≤4) 15．试样称量范围（在规定量的±10%范围内） 16．称量时间≤15分钟 17．称量结束样品复位 18．称量结束天平复原 19．称量结束零点再调 20．称量结束天平罩及凳子复原 | 90 | 有一项不符合标准扣5分，称量时间每延长5分钟扣2分， 扣完为止。 |  |  |  |  |
| 3 | 样品 溶解 | 1．溶剂量的控制 2．溶解搅拌操作 | 30 | 有一项不符合标准扣15分，扣完为止 |  |  |  |  |
| 4 | 溶液 转移 | 1．溶液转移操作 2．烧杯和玻棒洗涤操作、溶剂用量 3．烧杯洗涤次数（34次） | 50 | 有一项不符合标准扣20分，扣完为止 |  |  |  |  |
| 5 | 定容 | 1．稀释至2/3容积时，平摇 2．定容操作 3．摇匀操作 4．定容体积准确 5．是否用待稀释液润洗 | 50 | 有一项不符合标准扣10分，扣完为止。 |  |  |  |  |
| 6 | 结束 工作 | 1．仪器洗涤 2．药品、仪器等的归位 3．工作台面整洁 | 30 | 有一项不符合标准扣10分，扣完为止。 |  |  |  |  |
| 7 | 数据 记录 及处理 | 1．数据记录及时，不得涂改 2．计算公式及结果正确 3．正确保留有效数字 4．报告完整、规范、整洁 | 20 | 有一项不符合扣5分，扣完为止。 |  |  |  |  |
| 8 | 安全 文明 操作 | 1．每损坏一件仪器扣10分 2．发生安全事故扣50分 3．乱倒(丢)废液、废纸扣10分 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 实验 重做 | 实验每重做一次扣10分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 300 |  |  |  |  |  |

主考教师                                          监考教师

附件：

《技能操作》报告单

姓名：                  准考证号：

考试日期：     年  月  日   时间：           考场号：      考位号：

考核试题名称：

一、称量

天平编号：                称量物质名称：

| 倾样前(瓶+样)质量/g | 倾样后(瓶+样)质量/g | 样品质量/g |
| --- | --- | --- |

二、滴定

| 滴定管初读数/mL | 滴定管终读数/mL | 滴定剂体积/mL |
| --- | --- | --- |

三、浓度或含量计算

=            mol/L

=            mol/L

=            g/L

=            mol/L